流量计控制系统项目

软 件 设 计

名称：     流量计控制系统

时间：    	2026.09.10

编写人：      严心志

审核人：

校对人：

| 修改记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 制定/修改人 | 时间 | 修改内容 |

# 目  录

目  录	0

第一章 引言	1

1.1 编写目的	1

1.2 项目背景	1

1.3 阅读人员	1

1.4 术语定义	2

1.5 参考资料	2

第二章 软件需求概述	3

2.1 项目简介	3

2.2 设计目标	3

2.3 设计平台	5

第三章 系统架构	6

3.1 硬件功能图	6

3.2 软件功能划分图	6

3.3 软件架构图	6

3.4 软件运行流程图	7

第四章 模块功能详细设计	8

4.1 串口屏功能模块	8

4.1.1 硬件	8

4.1.2 软件	8

4.2 气压传感器通讯模块	9

4.2.1 硬件	9

4.2.2 软件	9

4.3 外部通讯模块	9

4.3.1 硬件	9

4.3.2 软件	9

4.4 电磁阀控制模块	10

引言

编写目的

本文定义基于 R7FA4M1AB3CFM 的六路质量流量计控制系统初步软件方案，用于硬件接口核对、固件开发和联调。MCU通过 RJ45 /RS485向六台 EX-201S 系列质量流量控制器下发流量设定并读取运行参数，同时管理气路图中的九个外部电磁阀。上位机通过CAN通讯/RJ45控制MCU，同时也可读取当前设备状态、阀门状态、流量计参数等参数。

初步方案采用一条总线、六个独立通道对象和统一阀门联锁。设备内部完成流量闭环，MCU 负责设定、监测与过程协调。上位机也可通过CAN通讯/RJ45完成检测和协调工作。

项目背景

气路由六条支路流量计汇入混气管，其中五路为常规使用气体，第六路预留。电磁阀V1 至 V6 为支路阀，混气管后配置 V7、V8、V9，支持正常输出和排空、校准或测试气体通路。其中v7和v8打开时，v9不可开；v9打开时，v7，v8不可打开，形成互斥。

项目核心约束包括：硬件平台限定为瑞萨R7FA4M1AB3CFM微控制器（搭载48MHz Arm® Cortex®-M4F内核，256KB Flash，8KB DataFlash  32KB SRAM）；为满足工业级能效标准，系统在待机模式下的功耗必须小于100W；所有软件设计需考虑产品的长期可靠性要求，确保在-10℃ 至 +40℃的环境温度下稳定工作。这些硬件资源与性能指标是本次软件设计的根本约束条件。

系统目标：保证流量计数据的实时传输和控制，保证阀门控制的实时性和安全性。提供上位机通过CAN/RJ45通讯对MCU的控制和监测，以及MCU通过RS485/RJ45对质量流量计的控制。

阅读人员

预期参考人员包括测试人员、开发人员、项目管理人员、研发部门经理、高层经理等。

术语定义

| 专业词汇 | 详细描述 |
| --- | --- |

参考资料

软件需求概述

项目简介

六台 MFC 使用独立地址接入同一条半双工 RS485 总线，由 MCU 逐台访问。软件维持设定流量、实际流量、气体类型、满量程、内部阀状态、设备报警和通讯状态。V1 至 V6 与对应 MFC 成对管理，V7 至 V9 统一联锁。CAN 与以太网作为独立上行接口，共用同一业务接口和状态缓存，上位机请求经 MCU 转换为下行事务。

软件系统以瑞萨RA4M1微控制器作为核心处理单元：主要包括流量计数据采集、流量计状态管理、阀门控制、通信管理、参数管理以及故障恢复等功能模块。

通过软硬件协同设计，实现对多路流量计和阀门的统一监测和自动管理，提高系统的自动化程度和运行可靠性，为后续设备扩展、状态监控及远程通信提供软件基础。

设计目标

本项目软件设计的总体目标是建立一套结构清晰、运行稳定、具有较高可靠性和可扩展性的流量计气源控制系统，实现参数读取，设备控制和故障报警等功能，使流量计系统能够按照预定控制逻辑长期稳定运行。

具体设计目标如下：

| 功能项 | 初步设计要求 |
| --- | --- |
| 参数读取 | 读取六路实际流量、设定值、气体类型、量程、小数位、单位、流量基准温度、内部阀状态及设备报警。 |
| 流量控制 | 每路独立启停和设定；写入后回读确认；对超量程、未就绪、未获许可及低于可控范围的非零设定返回明确错误。 |
| 通路控制 | 统一管理 V1 至 V9；V7 或 V8 开启时禁止 V9，V9 开启时禁止 V7 和 V8。所有本地与远程入口执行同一互斥规则（后续增加）。 |
| 异常处理 | 对超时、校验错误、设备 NG、流量持续偏差、设备报警和手动关闭分别处理，禁止把无效流量当作零流量。 |
| 恢复管理 | 复位后默认关断；重连先核对参数和状态，再等待新的启动请求。 |
| 可维护性 | 驱动、协议、通道和业务分层；硬件极性、阈值及延迟可追溯。 |
| 上行控制与监测 | 同时提供 CAN 和以太网接口，读取整机、阀门与六路 MFC 状态；支持上位机协调，执行结果经 MCU 确认后返回。 |
| 待机功耗 | 系统待机功耗必须小于 100 W，按确认的测量边界与待机负载实测。 |
| 环境与可靠性 | 整机在 −10 ℃ 至 +40 ℃ 环境稳定工作；完成仪表温度适配及长期运行验证，验收时长待确认。 |

设计平台

1.硬件平台

主控微控制器：瑞萨 R7FA4M1AB3CFM

SPI转CAN电路模块：MCP2515-I/ST，通过 SPI 接口与主控 MCU 通信，为没有 CAN 外设的 MCU 扩展 CAN 通信能力的芯片。

通信接口：对传感器RJ45/RS485;对上位机RJ45/CAN

调试工具：瑞萨官方调试工具E2/E2 Lite，或J-Link仿真器。

2. 软件平台

集成开发环境：瑞萨官方e² studio。

编译器：Arm® GCC编译器。

硬件抽象层：使用瑞萨灵活配置软件包FSP v3.8.0，配置引脚、时钟、外设驱动等。

系统架构

本章从硬件组成、软件功能划分、软件分层架构和总体运行流程四个角度说明系统架构。设计原则是将硬件访问、通讯服务、状态机和 HMI 相结合，使 6 个进气模组复用同一套软件对象和控制函数。

硬件功能图

详见硬件架构框图.vsdx

软件功能划分图

详见主板软件架构图.xmind

软件架构图

详见软件架构图.xmind

软件运行流程图

详见主板软件运行流程.vsdx

模块功能详细设计

上位机CAN通讯模块

硬件

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| MCU-IO | CAN_RXD0 ,CAN_TXD0 |
| 波特率 | 250kb/s |
| 物理层 | J1(DB25),J2(DB2) |

软件

上位机固定使用内置 CAN0,HostCanTask 处理报文，ControlTask 检查并执行，MfcTask 完成下行访问。

MFC通讯模块

硬件

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| MCU-IO | MFC_TXD2 / RXD2 SCI2 发送与接收(485通讯) |
| MCU-IO | MFC_EN2 / RES2 收发方向及终端电阻控制 |
| MCU-IO | MFC_LINKIN / OUT RJ45 指示灯相关电路 |
| MFC-IO | SPI SCK/MISO/MOSI/SWDIO SPI转CAN通讯 |

跳线与通讯方式选择

| 协议 | J17 | J18 | 链路 |
| --- | --- | --- | --- |
| RS485 | 2-3 | 2-3 | SCI2 → U21 → U17 → 共用端口 |
| CAN | 1-2 | 1-2 | SPI → U11 → U23 → U22 → 共用端口 |

两只跳线人工设置一致，固件编译选项必须匹配。

RS485(Modbus通讯)

RS485 版本采用 Modbus RTU，MCU 是唯一主站，六台设备为从站，同一时刻只允许一个在途事modbus，波特率9600，8N1模式

| 业务参数 | 访问方式 | 待填设备定义 |
| --- | --- | --- |
| 目标流量 | 写入并按需要读回 | 功能码、地址、寄存器数量、数据类型、缩放、范围 |
| 实际流量 | 周期读取 | 功能码、地址、单位、符号及多寄存器字序 |
| 内部阀控制 | 正常控制或关闭 | 线圈/寄存器类型、控制值和重复执行语义 |
| 内部阀状态 | 读取 | 地址、位定义及与控制命令的关系 |
| 报警与运行状态 | 读取或确认 | 报警位、清除方式和停机等级 |
| 设备配置 | 初始化核对 | 量程、单位、气体、数字来源及是否支持非易失保存 |

CAN通讯

250 kbit/s，采用CAN_user协议，

通信协议

下行使用 EX201 自定义 ASCII 协议，默认 9600 bps、8 数据位、无校验、1 停止位；若设备 OPTION 铭牌另有标注，以铭牌为准。主站同一时刻只允许一笔未完成事务。地址拨码建议分别设为 01 至 06，报文编码为 001 至 006。

| 方向 | 字段顺序 |
| --- | --- |
| 请求 | @ + ID(3) + CMD(4) + DATA(n) + SUM(2) + CR |
| 响应 | % + ID(3) + CMD(4) + OK/NG(2) + DATA(n) + SUM(2) + CR |
| 校验 | SUM = 所有起始符至数据字节之和的低 8 位 |
| 请求 | @ + ID(3) + CMD(4) + DATA(n) + SUM(2) + CR |
| 响应 | % + ID(3) + CMD(4) + OK/NG(2) + DATA(n) + SUM(2) + CR |
| 校验 | SUM = 所有起始符至数据字节之和的低 8 位 |

接收采用“找 % → 累计至 CR → 验证长度、校验、地址、命令与结束代码 → 解析数据”的状态机。缓存初值可取 64 字节；过长帧、无效字符、串口溢出和未结束帧均丢弃并记录。发送方向在最后一个停止位真正发完后切回接收，不能在发送缓冲区空时提前切换。

核心命令表

| 命令 | 用途 | 数据与约束 |
| --- | --- | --- |
| RMFS / RDPP / RFRU | 读满量程、流量小数位、单位 | RMFS：4 位 0001 至 9999；RDPP：0 至 3；RFRU：0=cc，1=L。 |
| RFRC / RCGT / RRMD | 读基准温度、气体、动作模式 | 温度 00/20/25；气体 0 至 8；模式 1=校准气体、2=CF 换算、4=多气体。 |
| RFSM/ WFSM | 读写流量设定来源 | 0=数字，1=模拟；启动前确认数字模式。 |
| WSFD / RSFD | 写入及回读数字设定流量 | WSFD 写 4 位尾数 0000 至满量程尾数；RSFD 读取 4 位尾数。 |
| RCFR | 读取瞬时流量 | 按带符号尾数解析，小数位与单位来自设备参数；长度歧义见第 4.9 节。 |
| WVSS / RVSS | 设置及读取数字内部阀状态 | 0=全开，1=流量控制，2=全关；常规界面不提供强制全开。 |
| RCVS / RCVO | 读取内部阀状态与开度 | RCVS：0/1/2/3 对应全开/控制/全关/50%；RCVO：0000 至 1000，单位 0.1%。 |
| RALM | 读取报警位掩码 | 1=传感器异常，2=阀过热，4=设定值存储异常；多项可相加。 |
| RALA / WALA | 读取与设置设备报警动作 | 建议配置 1=强制全关并回读；仅对设备报警有效，不能据此推断通讯失联动作。 |
| RRDP / RPCF / RCCF | 读取差压档、校准 CF、当前 CF | 只作参数显示与核对；变更差压、模式及 CF 限于受控维护。 |
| ZERO | 传感器调零 | 仅维护模式、流路隔离并满足零差压条件时执行，不自动重试。 |

流量计控制模块

主要更改：流量计流量值

电磁阀控制模块

硬件

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| MCU-IO | VAL/SW1 和VALP1控制阀门1 |
| MCU-IO | VAL/SW2和VALP1控制阀门2 |
| MCU-IO | VAL/SW3和VALP1控制阀门3 |
| MCU-IO | VAL/SW4和VALP2控制阀门4 |
| MCU-IO | VAL/SW5和VALP2控制阀门5 |
| MCU-IO | VALSW6和VALP2控制阀门6 |
| MCU-IO | VAL/SW7和VALP3控制阀门7 |
| MCU-IO | VAL/SW8和VALP3控制阀门8 |
| MCU-IO | VAL/SW9和VALP3控制阀门9 |
| MCU-IO | VALP1 控制 VAL/SW1 VAL/SW2 VAL/SW3 |
| MCU-IO | VALP2 控制 VAL/SW4 VAL/SW5 VAL/SW6 |
| MCU-IO | VALP3 控制 VAL/SW7 VAL/SW8 VAL/SW9 |

互斥规则

VAL1-VAL6 自由开关通过上位机的CAN通讯控制；VAL7，VAL9逻辑一致，保持一致的逻辑，VAL8和VAL7与VAL9保持互斥的逻辑。